PL血小板功能分析仪简易操作卡

- 装机要求：

1.1 室内环境要求：22-26℃；安静、无震动设备、电源电压稳定，放置血小板仪的实验室平台稳定结实。仪器应远离冷、热源或直射阳光；

1.2 电源电压为交流220，电压波动小于±10V。地线接地要求良好地线与零线之间电压应小于交流3伏。

2、开机

2.1 仪器：打开仪器背面左侧的电源按钮，仪器自动进行清洗、自检；自检完成后，屏幕上方显示“等待测试。。。。。就绪”字样，此时方可进行检测。

2.2 恒温混匀仪：打开恒温混匀仪背面的电源按钮，将温度设置为25℃。

3、样本准备

3.1采血时间：空腹或餐后2小时；

3.2 采血注意事项：所用真空采血管应选用Greinar Bio-One公司生产的3.8%枸橼酸钠抗凝真空采血管。若采血量不足说明采血管漏气，需更换新的采血管重新采样；

3.3采血顺序：采血时第一管采集血样用于常规检测或其他项目，将第二管采集血样用于血小板功能检测，避免采血过程中血小板活化。

3.4血样采集后应在2小时内完成检测，不可低温保存，也不可震动，检测前仅仅需要轻揉颠倒混匀即可。采集的血样可以放在设置为25℃的恒温混匀器中转动混匀。

3.5 采血及仪器工作室内温度不低于22℃，低温条件下采血前采血器材需提前预温后30分钟后方可使用，样本检测前需放置在25℃恒温混匀仪上育温10分钟后方可检测。

3.6 样品需要传递时一定轻拿轻放，避免震荡并注意保持温度不低于22℃。

3.7 其他影响因素：抗血小板药物、外伤手术、妊娠、避孕药、以及一些中成药等均可影响血小板功能水平，检测前应关注。

4、上机检测

4.1 检测前，从恒温混匀仪内取出采血管，轻轻上下颠倒混匀5次。

4.2 打开采血管盖，根据检测需要一次性分装到各样品管中（每个样品管0.5ml样本)，分装完毕后的样品管如不能立即检测，应分别盖上瓶塞，放置在恒温混匀器上部的保温位中保温，尽快完成检测。检测前将样品管倾斜呈30°混匀（轻微摇匀5次，切忌猛烈摇晃）。打开仪器侧门，将样品管放入载样台样品位，并确认样品管插入样品位底部。

4.3 按绿色测试钮，仪器自动开始检测。

4.4 加诱聚剂：仪器可自动或手动加诱聚剂。现将两种操作方式介绍如下。

手工加诱聚剂工作模式：

1）仪器自动进行2次原始血小板值计数后，屏幕上会出现提示加诱聚剂指示，此时将样品位门打开，加40μl诱聚剂于样品管中。

2）手工加诱聚剂时，移液器尖嘴应插入样品管底部，略微后退1mm并匀速吹吸5次，吸吹过程中微微左右移动枪头位置（还保持在血样中），确保诱聚剂全部加入并充分混匀，吸吹过程应在1分钟内完成。不要取出样品管加诱导剂。

3）关闭侧门，按[OK]键，再按[1]键，仪器将继续进行3次血小板计数检测，全部计数检测结束后，屏幕上会显示本次测试结果。

4）屏幕上方显示“等待测试。。。。就绪”字样，即可进行下一个样本检测。

注① 由于抗凝剂不同，本仪器检测所得血小板数量和体积的结果不能代替血常规检测结果；

注② 进行血小板功能检测时，MPV-0超出正常参考范围的样本应重新采血检测。

自动加诱聚剂工作模式：

1）首先设定自动加诱聚剂模式；

2）需要将所要检测的诱聚剂预先放置在仪器诱聚剂位上，而后可以按照手工加诱聚剂的模式准备好血样放入仪器检测位，而后按仪器绿色操作键，仪器即自动进行完成全部检测过程。在该操作模式过程中无须手工加入诱聚剂，仪器自动加入诱聚剂。

3）采用这种模式需要留意诱聚剂在检测中保持足够量，且在更换检测项目时应及时更换诱聚剂。

5、关机及其它说明

5.1 点击仪器面板上的“[菜单]”键→“[关机]”键，取800μL的去蛋白液放置于载样台中，再点击[OK]键。

5.2 待屏幕上显示“谢谢使用，请关闭电源”后，关闭仪器背面的电源按钮。

5.3 每周末应按照仪器说明书要求进行周保养；仪器长期停用，在重新使用前必须彻底清洗后方可使用。

6、废液处理

按照1L废液中投入5g次氯酸钠，充分混合30分钟后即可排放。

江苏英诺华售后服务部

2014-9